ICS 17.040.30

A 57

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

光钟性能表征及测量方法

Method to characterize and measure the performance of optical clocks

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（草案）

（本稿完成日期：2020年12月21日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

目  次

前  言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 光钟的分类	2

5 光钟性能表征	2

6 测量原理	5

7 测量方法	6

8 评估结果的计算	6

参 考 文 献	8

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由全国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC587）提出并归口。

本文件起草单位：中国计量科学研究院

本文件主要起草人：

光钟性能表征及测量方法

- 范围

本文件规定了表征光钟性能的参数和测量方法。

- 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

- 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

原子钟  atomic clock

以原子（分子、离子）稳定的量子跃迁作为频率（时间）参考，由此对时间（频率）进行计量的设备。

光钟  optical clock

光频原子钟的简称，是利用频率在光学波段的原子（分子、离子）能级跃迁作为稳定的频率参考而建立的原子钟（3.1）。

光频标  optical frequency standard

采用国际计量委员会（CIPM）标准频率推荐值列表中的某个光频电磁辐射跃迁作为参考，通过稳频技术把输出激光频率锁定到这个参考跃迁上，实际复现米定义作为长度测量标准的激光系统的统称。

频率稳定度  frequency stability

表征频率在测量过程中的起伏，是频率源性能的重要参数之一。

频率漂移 frequency drift

某些频率标准长时间连续工作时，其输出频率值随着时间的变化发生缓慢的单方向变化。

频率偏差  frequency offset

在正常运行条件下，系统频率的实际值与标称值之差。

注：频率偏差的单位以赫兹表示，在实际使用中经常以相对频率偏差来表示。

光学频率梳 optical frequency comb

是由大量频率等间隔且稳定的光频成分组成的激光。

注：又名飞秒光学频率梳、飞秒光梳、光频梳，用于光钟频率的比对和量值传递。

- 光钟的分类

  - 中性原子光钟

以中性原子中的电子跃迁作为频率参考，跃迁频率为光学频率波段，输出频率为光学频率的光钟。中性原子钟由于同时探测大量原子，因此量子投影噪声较小，稳定度高。

  - 离子光钟

以单个粒子或者多个离子中的电子跃迁作为频率参考，跃迁频率为光学频率波段，输出频率为光学频率的光钟。

基于单离子的离子光钟的量子投影噪声限制的稳定度比中性原子光钟差，但是由于单个粒子受环境的影响相对容易控制，因此频率准确度的评估上具有优势。

- 光钟性能表征

  - 稳定度

    - 概述

稳定度指原子钟的输出频率随时间的变化情况，一般用原子钟频率随时间变化的Allan偏差来表示。

    - 表征方法

对于原子钟，其中长期噪声一般为白频率噪声，因此Allan偏差会随着下降。稳定度是钟的基础，只有获得高的稳定度才能得到高的准确度。

Allan偏差的表示为公式（1）：

…………………………………………… (1)

式中：

——每个测量周期的时间；

——总测量时间；

——原子跃迁谱线的中心频率；

——跃迁谱线的线宽；

Q    ——原子跃迁的品质因数；

N    ——有贡献的总原子数；

——测量中获得的信噪比；

X     ——接近于1的常系数。

  - 准确度

    - 概述

准确度指原子钟的输出频率和无干扰下的原子跃迁频率的接近情况，以及光钟由现有频率基准测量得到的绝对频率值。由于光钟的准确度高于目前的时间频率基准铯原子微波钟，因此无法用直接测量的方法来评价光钟的准确度，所以通常是采用对光钟系统频移进行精确评估的方法来评价。光钟被公认为是下一代时间频率基准，光钟产生的频率便需要和目前的时间基准相统一，以保证时间频率重新定义的连续性和统一性。因此，光钟的绝对频率需要利用当前的时间频率基准进行测量。

    - 光钟系统频移的不确定度

      - 概述

光钟系统频移的不确定度指原子钟的输出频率和无干扰下的原子跃迁频率的差值的不确定度。这种不确定度表征的是一个频率差的不确定度，而不是光钟跃迁频率整体的不确定度，不可与光钟绝对频率的不确定度混淆。

      - 表征方法

5.2.2.2.1  黑体辐射频移的表征见公式（2）：

…………………………………………… (2)

式中：

vstatic——静态频移系数；

νdyn——动态频移系数；

T0  ——归一化温度，设定到300 K；

T  ——环境温度（黑体温度）。

5.2.2.2.2    磁场的塞曼频移表征见公式（3）：

…………………………………………………… (3)

式中：

mF——磁量子数；

B——磁感应强度；

——真空磁导率；

——激发态和基态朗德g因子的差值。

由于塞曼效应，磁场引起的能级移动为公式（5）：

……………………………………………… (5)

式中：

——自旋角动量g因子；

——轨道角动量g因子；

——电子自旋在Z方向的投影；

——轨道在Z方向的投影；

——核自旋角动量在Z方向的投影。

其中，是自旋和轨道角动量g因子，当没有态混合时候，上能级的g因子和基态的g因子相同，都为，其表示见公式（6）

………………………………… (6)

式中：

——核磁矩；

——抗磁性校正系数；

——核磁子。

5.2.2.2.3  碰撞对原子跃迁频率的表示见公式（7）：

…………………………………………… (7)

式中：

h——普朗克常量；

G——两个态原子距离为0时候的相关函数，对于纯粹的费米子，G=0，对于玻色子，G=2；

——原子密度；

a——S碰撞散射长度;

m——原子质量。

    - 光钟的绝对频率

      - 概述

光钟的绝对频率是指采用现有频率基准（铯原子钟）复现的频率量值，测量得到的光钟的跃迁频率。

      - 表征方法

锶原子跃迁的绝对频率表示为公式（8）：

………………………………………… (8)

式中：

——光梳的重复频率；

——光梳的偏置频率；

——钟激光输出与光梳第N个梳齿的拍频频率；

——激光到原子之间的声光调制器频率；

——系统频移修正项。

- 测量原理

  - 稳定度

光钟稳定度的测试至少需要两台光钟。这两台光钟可以为性能相近的两台光钟，或者一台被测光钟外加另一台稳定度远高于被测光钟的参考光钟。只有一台被测光钟是无法得到其稳定度的。

两台光钟可以放在同一个实验室，便于进行调试和比对。如果两台光钟无法放在一个实验室，可以通过高稳定度的时间频率传递链路，把其中一台光钟的量值传递到被测光钟实验室，通过比对链路进行远程比对。

  - 光钟系统频移的不确定度

光钟系统频移的不确定度可以采用自评定的方法来进行评估，此时只需要一台光钟，这台光钟首先需要能够实现闭环锁定，在闭环锁定的基础上，能够实现两套独立的锁定参数分时自比对，通过在一套光钟物理装置上实现分时自比对，利用相敏检测的基本原理，可以找到光钟的某个系统参数与光钟频移的关系，用于系统频移的评定。

光钟系统频移的评定也可以采用两台光钟比对的方法来评估。当有第二台光钟的情况下，可以直接改变被测光钟的某个参数，而参考光钟的参数保持不变，此时产生的频率差被认为是被测光钟的参数改变而产生的，因此可以用于系统误差影响量的评估。

  - 绝对频率

光钟绝对频率的测量，是指用现有秒定义来为光钟的频率赋值，也就是把光钟的频率溯源到现有秒定义基准上。因此进行光钟绝对频率测量时，需要有复现现行秒定义的基准钟或者副基准钟。

基准钟或者副基准钟可以是跟被测光钟在一个实验室，也可以通过远程时间频率传递手段，把基准钟的量值传递到被测光钟实验室。

- 测量方法

  - 稳定度

光钟的稳定度的测试需要采用光钟频率比对的方法来进行。如果两台光钟为同种光钟，输出的光学频率在同一个光学频段，可以直接对两台光钟的输出激光器进行拍频测量，拍频通过高速探测器探测，经放大滤波后输入频率计数器，频率计数器记录两台激光器的频率差。

如果两台光钟为不同种光钟，无法直接拍频，需要借助飞秒光学频率梳，把其中一台光钟的输出频率转换到另一个光钟的输出频率附近，然后用另一台光钟的输出激光频率与光梳的临近梳齿进行拍频，拍频通过高速探测器探测，经放大滤波后输入频率计数器，频率计数器记录两台激光器的频率差。

  - 光钟系统频移的不确定度

由于光钟系统和系统所处的环境对原子跃迁造成影响，使得实际光钟的输出频率与理想光钟原子跃迁谱线的频率不同，从而产生了系统频移。影响光钟系统频移及其不确定度的原因很多，如黑体辐射频移、磁场的塞曼频移、原子的碰撞频移等。光钟总的系统频移不确定度由以上几项不确定度分量采用不确定度合成的方式得到的合成标准不确定度来表示。

被测光钟需要具备分时自比对的功能，在评估时，改变其中一套锁定系统的参数，而保持另一套锁定系统的参数不变，测量两套锁定系统之间的频率差。通过相敏检波的方式，找到被调制的这个参数跟两套锁定系统频差之间的关联。

  - 光钟的绝对频率

目前的时间频率基准定义在铯原子上，如果要获得锶原子跃迁的绝对频率，应使用现在的时间频率基准来进行测量。光频的绝对频率测量需要利用飞秒光梳来完成。由于飞秒光梳的系统频移和重复频率都参考到当前的频率基准上，因此飞秒光梳的每一根梳齿的频率都能够溯源到目前的时间频率基准。通过拍频的方法，能够测量光钟的频率与飞秒光梳梳齿的频差，进而由飞秒光梳的频率计算出光钟的绝对频率。

  - 稳定度

在得到两台光钟的拍频频率差后，通过计算拍频频率差的Allan偏差，表征光钟的稳定度。

当两台光钟为性能相近的光钟时，单台光钟的稳定度表示为公式（1）

σDUT(τ)=σy(τ)2                               (1)

式中：

σy(τ)——通过频差计算得到的Allan偏差；

σDUT(τ)——被测光钟的稳定度。

当两台光钟其中一台为被测光钟，而另一台光钟为参考光钟，则被测光钟的稳定度为公式（2）：

σDUT(τ)=σy(τ)2−σREF(τ)2                             (2)

式中：

σy(τ)——通过频差计算得到的Allan偏差；

σREF(τ)——已知参考光钟稳定度。

σDUT(τ)——被测光钟的稳定度。

  - 光钟系统频移的不确定度

通过相敏检波的原理，得到某个参数与光钟频移之间的关系，根据物理上这两个量之间的理论关系，可以拟合出这个参数的影响因子Cx1；通过系统参数监测，得到这个参数在光钟运行时的实际量值为Kx1，则系统频移为公式（3）：

fx1=Cx1⋅Kx1n                            (3)

式中：

n——理论上这个参数对系统频移的幂次关系。

频移的不确定度为ux1。

当各项参数的影响都评估出来之后，总的系统频移的不确定度为公式（4）：

u=ux12+ux22+ux33+⋯                            (4)

  - 光钟的绝对频率

光钟与现有秒定义基准钟或副基准钟比对后，则光钟的绝对频率表示为公式（5）：

fDUT=CCAL⋅fNOM                            (5)

式中：

fNOM——光钟的名义频率；

CCAL——基准钟或副基准钟给出频率校准系数。